硬X射线温度监测指令集

制作人：毛潇庆

参考资料：肖何明迅原版ARM说明文档+口头描述

制作时间：2026年6月30日14:02:00

概述

有两套ARM硬件，分别为信号采集机箱ARM，电源机箱ARM，用于采集电压、电流、温度三种数据，两套ARM程序有差异，其数据返回格式不相同。

信号采集机箱IP：192.168.0.90，port:1024

电源机箱IP：192.168.0.91，port:1024

网关掩码为：255.255.255.0，默认网关为192.168.10.1

数据请求指令

PC端发送查询指令，ARM端会对检测终端依次查询并将监测数据返回给PC，查询一次，返回一次数据。注意查询耗时较长，数据采集间隔不能低于4s。

指令各个数据位的释义如下：

| 包头 | 指令编号 | 未使用 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x12 34 | 01 | 00 00 00 00 00 00 00 | 0xABCD |

信号机箱ARM返回数据

| 包头 | 监测单元1 |  |  | 监测单元1 |  |  |  | 未使用 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 电压 | 电流 | 编号 | CH1 | CH2 | CH3 |  |  |
| AABB | 01 | 04AE | 0012 | 02 | 00EC | 00EE | 00EF | 7*8bit | 0xCCDD |

数据总长度：23字节

电压数据(V)： (data[3]*256 +data[4]) / 100.0

电流数据(A)： (data[5]*256 +data[6]) / 1000.0

CH1的温度(℃)为： (data[8]*256+data[9])/10.0

CH2的温度为： (data[10]*256+data[11])/10.0

CH3的温度为： (data[12]*256+data[13])/10.0

电源机箱ARM返回数据

| 包头 | 电压电流监测单元1 |  |  | U/I监测单元2 |  |  | U/I监测单元3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 电压 | 电流 | 编号 | 电压 | 电流 | 编号 | 电压 | 电流 |
| AABB | 01 | 04AE | 0012 | 02 | XXXX | XXXX | 03 | XXXX | XXXX |

| U/I监测单元4 |  |  | 温度监测单元1 |  |  |  | 温度监测单元2 |  |  |  | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 电压 | 电流 | 编号 | CH1 | CH2 | CH3 | 编号 | CH4 | CH5 | CH6 |  |
| 04 | XXXX | XXXX | 05 | 00EF | 00EE | 00EE | 06 | 00EF | 00EF | 00EF | 0xCCDD |

数据总长度：38字节

计算方法同信号机箱。