HXR数采指令集

指令集分为配置类指令、控制类指令，测量前上位机软件先发送配置类指令到数采，再发送控制类指令，控制数采的开始、停止测量。

1、配置类指令

配置类指令用于配置系统各种测量参数。

1.1通用指令配置

（1）设置传输模式指令

12 34 00 0F FA 13 00 00 00 05 AB CD

第10字节代表8位传输模式：

0：512道能谱

3: 16道能谱（使用该功能，需要提前发送分时能谱的能量区间设置指令144条）

5：波形

1.2能谱指令

（1）修改能谱刷新时间指令

12 34 00 0F FA 11 00 00 03 E8 AB CD

第7-10字节代表一个32位的能谱刷新时间，单位是1ms。

（2）修改能谱触发阈值指令

12 34 00 0F FA 12 00 00 00 64 AB CD

第9-10字节代表一个16位的触发阈值，单位为LSB，此阈值扣除了基线。

（3）修改能谱触发间隔时间（死时间）指令

12 34 00 0F FA 14 00 00 00 32 AB CD

第9-10字节代表一个16位的触发间隔时间，单位是16ns。

（4）分时能谱的能谱区间设置指令，共144条，每9条指令对应17个能量起止点

12 34 00 0F FB 00 00 1F 00 14 AB CD-12 34 00 0F FB 8F 00 01 01 8F AB CD

其中第6字节代表指令顺序，从0x00-0x8F，共144条。

第7-8字节代表一个16位的能量起止点，第9-10字节代表一个16位的能量起止点，单位为道址（从范围是1-512）。

1.3波形指令

（1）修改波形触发阈值指令

12 34 00 0F FE 11 XX XX YY YY AB CD

12 34 00 0F FE 12 XX XX YY YY AB CD

12 34 00 0F FE 13 XX XX YY YY AB CD

12 34 00 0F FE 14 XX XX YY YY AB CD

12 34 00 0F FE 15 XX XX YY YY AB CD

12 34 00 0F FE 16 XX XX YY YY AB CD

12 34 00 0F FE 17 XX XX YY YY AB CD

12 34 00 0F FE 18 XX XX YY YY AB CD

第7-10字节代表两个通道16位的触发阈值，0xFE11表示数采CH1-CH2的阈值设置，第7-8字节（XX XX）代表 CH1的触发阈值，第9-10字节（YY YY）代表 CH2的触发阈值；0xFE12代表数采CH3-CH4的触发阈值，单位是LSB，此阈值未扣除基线，依此类推。

（5）能谱基线指令

12 34 00 0F FC 00 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 01 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 02 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 03 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 04 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 05 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 06 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 07 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 08 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 09 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 0A 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 0B 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 0C 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 0D 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 0E 00 00 1F 40 AB CD

12 34 00 0F FC 0F 00 00 1F 40 AB CD

第5-6字节是通道号的地址，7-8字节无效，9-10字节是基线的最小值（FPGA自动再最低值上加255），只要基线正常就可以不发默认是（8000-8255），基线不正常可以按照地址单条发送。

2、控制类指令

2.1 波形测量控制指令

（1）波形停止指令

12 34 00 0F FE 10 00 00 00 00 AB CD

（2）波形软件触发

12 34 00 0F FE 10 00 00 00 02 AB CD

（3）波形硬件触发

12 34 00 0F FE 10 00 00 00 01 AB CD

2.2 能谱测量控制指令

（1）能谱硬件触发开始指令

12 34 00 0F FF A0 00 00 00 02 AB CD

（2）能谱软件触发开始指令

12 34 00 0F FF A0 00 00 00 01 AB CD

（3）能谱停止触发指令

12 34 00 0F FF A0 00 00 00 00 AB CD

3 、接收数据包格式

3.1 波形数据包格式

一个波形数据包格式如下，大小为2056字节。

| 包头 | 通道号 | 时刻 | 波形数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAABB | 16bit | 16bit | 1024*16bit | 0xCCDD |

时间：单位为10ms。

通道号：

| 通道信息 | 0x0001 | 0x0002 | 0x0004 | 0x0008 | 0x0010 | 0x0020 | 0x0040 | 0x0080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| 通道信息 | 0x1000 | 0x2000 | 0x4000 | 0x8000 | 0x1000 | 0x2000 | 0x4000 | 0x8000 |
| 通道号 | CH9 | CH10 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 | CH15 | CH16 |

波形数据：一共有1024个采样点，每个点占用2个字节。

3.2 能谱数据格式

一个能谱数据包结构如下，大小为2064字节。

| 包头 | 时间 | 通道号 | 能谱数据 | 包尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAABB0000 | 32bit | 32bit | 512*32bit | 0xCCDD0000 |

时间：单位为1ms。

通道号：

| 通道信息 | 0x0001 | 0x0002 | 0x0004 | 0x0008 | 0x0010 | 0x0020 | 0x0040 | 0x0080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| 通道信息 | 0x1000 | 0x2000 | 0x4000 | 0x8000 | 0x1000 | 0x2000 | 0x4000 | 0x8000 |
| 通道号 | CH9 | CH10 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 | CH15 | CH16 |

能谱数据：一共有512道，每道占用4个字节。